CSF FLOW CONTROL  BURR HOLE SHUNT KIT

- Burr Hole valfler birbirine yapışma ve deforme olasılığını düşürmek için birbirinden

( polyproplen ve slikon elestomer ) farklı meteryalden yapılmış olmalıdır.

- İç akış yolu basite indirgenmiştir. Metalik olmayan yapı CT ve MRI uyumsuz olma-

masını sağlar.

- Radiopak belirleyici noktalar valf basıncını, akış yönünü valfden katetere geçiş tayi-

yini sağlar.

- Silikon elastomer dome enjeksiyona uygun olmalıdır.

- Valfe giriş ve çıkış konnektörlerinde kateter bağlantısı belirleyici radiopak yüzük

olmalıdır.

- Valfin dış çapı en fazla 20 mm olmalıdır.

- Burr Hole valf çapı 16 mm,12 mm veya 10 mm olarak seçimi yapılabilmelidir.

- 3 ayrı basınç seviyesinde (low, medium ve high pressure) tercih yapılabilmelidir.

- Ventrıküler kateter  en az 23 cm uzunluğunda, iç çapı en fazla 1.4 mm dış çapı en fazla 2.6 mm olmalıdır.

- Mesafe tayinini sağlamak amacıyla ventriküler kateterin uç kısmından itibaren en az 3 adet radyopak işaret olmalıdır.

- Ventriküler kateter silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır.

- Ventriküler kateter üzerindeki delikler uç kısmından itibaren en fazla 2.0 cm mesafe içerisinde en az 15 adet olacak şekilde yer almalıdır.

- Ventriküler kateterin kırılmadan bükülmesini sağlayan sağ açılı klipsi olmalıdır.

- Ventriküler kateterlerin paslanmaz çelikten klavuz teli olmalıdır.

- Kardiyak/Peritoneal kateter en az 90 cm uzunlukta, iç çapı en fazla 1.4 mm dış çapı en fazla 2.6 mm olmalıdır.

- Kardiyak/Peritoneal kateter silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır.

- Mesafe tayinini sağlamak amacıyla kardiyak/peritoneal kateterinuç kısmından itibaren

belirli aralıklarla  en az 3 adet radyopak işaret olmalıdır.

- Ventriküler kateterden gelen BOS’un kardiyak/peritoneal kateter tarafından boşaltılma-

sını, kateterin uç kısmı çevresinde bulunan dört adet slit sağlamalıdır.Bu slitlerin

kenarlarının birbirine yapışarak tıkanmaması için, slitler grafit ile kaplanmış olmalıdır.

- Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.