EKG CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Monitör, termal yazıcı, klavye ve dahili batarya üniteleri yer alan EKG cihazının kompakt ve ergonomik yapısı olmalıdır.

- Derivasyon gösterimi, monitör ekranında 3’er atımlık 12 EKG derivasyonu aynı anda görülebilmelidir. Cihaz üzerinde çok renkli (en az 3 farklı renkten oluşan) bir monitör olmalıdır. Monitör en az 7” ebatta olmalıdır.

- Cihazda standart olarak manuel, otomatik, ritm, periyodik ve NEHB çekim modları ayrı ayrı bulunmalıdır.

a. Manuel çekim modu: Kullanıcı derivasyonları gruplar halinde seçerek kaydı istediği uzunlukta alabilmelidir.

b. Otomatik çekim modu: Cihaz 24 saniyeye kadar tüm derivasyonları alt alta kaydederek çekim sonuna bulgu, tek atım averaj dalga formları ve yorum bilgilerini yazmalıdır. Kullanıcı tarafından bu modda çekim süresi birer saniyelik aralıklarla en az 10-24 saniye arasında ayarlanabilmelidir.  Cihazda; gerçek zamanlı ve gözden geçirme olmak üzere en az 2 farklı tip otomatik kayıt seçeneği bulunmalıdır. Gerçek zamanlı otomatik kayıt modunda R-R aralığında %20 dalgalanma algılandığında EKG önceden ayarlanmış aralık için kanal grubu kaydını otomatik olarak uzatabilmelidir. Gözden geçirme otomatik modunda ise ekranda görülen EKG dalga formunu kaydetmeye başlamadan önce kontrol edebilmek mümkün olmalıdır. Otomatik çekim modunda sadece cabrera kanallarını yazdırabilmek de mümkün olmalıdır.

c. Ritm modu: Kullanıcı tarafından 1 kanal ritm kaydı ve 3 kanal ritm kaydı olmak üzere iki şekilde ayarlanabilmelidir. En az 60 saniyelik kayıt; cihazı üzerinden tek tuşla yapılabilmelidir.

d. Periyodik Kayıt modu: 30 saniye ile 15 dakika arasında kullanıcı tarafından ayarlanan aralıklarla cihaz EKG’yi periyodik olarak kaydedebilmelidir.

e. NEHB modu: 6 kanal EKG dalga formlarının her biri 1 sekansta 6 kanal olarak 10 saniye boyunca cihazın monitöründe görüntülenebilmelidir. NEHB kaydı 2 sekans 3 kanal olarak veya 1 kanal 6 sekans olarak ayarlanabilmelidir.

- Teklif edilecek cihazın monitöründe dalga formları en az 3 dakika süreyle dondurulabilmelidir. Dondurulan dalga formlarının 5 saniye öncesi ve sonrası görüntülenebilmelidir. Dondurulan dalga formlarının hangi kesitinin yazdırılacağı seçilebilmelidir.

- Cihazın kullanımı sırasında kullanıcı herhangi bir problemle karşılaştığında söz konusu problemin kaynağını veya çözümünü çizim ve resimlerle gösteren bir yardım rehberi bulunmalıdır.

- Taşıma kolaylığı açısından taşıma kulbu olmalı ve cihazın ağırlığı en fazla 2.5 kg (batarya hariç) olmalıdır.

- Cihazın teknik özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

a-	Giriş Empedansı				: En az 50 m

b-	Ortak Mod Reddetme Oranı (CMRR)	: En az 105 dB

c-	Örnekleme Hızı (her derivasyon için)	: En az 8000 örnek/saniye

d-	Ekran Özelliği ve boyutu			: TFT-LCD özellikte en az 7 inç

e-	Ekran Çözünürlüğü				: En az 800 x 480

f-	Yüksek Kesim Filtresi 			: 75-100-150 Hz olarak ayarlanabilmeli

g-	EMG Filtresi				: 25 ve 35 Hz olarak ayarlanabilmeli

h- 	Yazdırma hızı				: 5, 10, 12.5, 25 ve 50 mm/sn olarak ayarlanabilmeli

ı- 	Yazdırma yoğunluğu 			: 200 dpi

j-	Batarya Süresi				: En az 60 dakika sürekli kayıt (25mm/sn hızda)

k-	USB konnektör sayısı			: En az 2 adet

l-	Dahili Bellek Kapasitesi			: En az 400 EKG dosyası

m -	SD kart girişi				: En az 1 adet

n-	SD karta kaydedilebilecek EKG sayısı	: En az 3000 adet

o- 	Kayıt Kağıdı ve Boyutları			: Z Katlamalı , en fazla 110 mm

p-	LAN bağlantısı için dahili port		: En az 1 adet

- Teklif edilecek cihazın hem dahili bir belleği hem de istenildiğinde kullanmak üzere SD kart girişi bulunmalıdır, ayrıca boş alan bilgisi cihazın ekranında bulunan bir simge ile gösterilmelidir.

- Cihaz otomatik modda çekim yaparken kayıt sırasında aritmi/normal olmayan bir atım tespit ederse çekim süresini hiç müdahaleye gerek kalmadan kendisi otomatik olarak uzatabilmelidir.

- Cihaz QTc hesaplarken en az dört farklı metot kullanabilmelidir. Kullanıcı bu metotlardan herhangi birini seçebilmelidir.

- Cihazda Türkçe dil seçeneği olmalıdır.

- Cihaz kablolu veya kablosuz veri transferi donanımına standart olarak sahip olmalıdır.

- Cihaz DICOM üzerinden worklist alımı ve DICOM ‘a Ekg verisi gönderimi alt yapısına standart olarak sahip olmalıdır.

- Teklif edilecek cihaz ileride istenildiğinde ücreti karşılığında alınabilecek opsiyonel yazılımı ile de sisteme veri aktarımı yapabilmelidir. Bu bağlantı yapıldığı takdirde EKG çekimini direkt olarak bilgisayara gönderebilmelidir. Bilgisayara aktarılan EKG çekim dosyaları bu programda arşivlenebilmeli ve aynı hastaya ait farklı zamanlarda yapılan çekimler karşılaştırılabilmeli, çekimler üzerinde ölçüm yapılabilmelidir.

- Çekim sırasında hastadan gelen yüksek genlikli EKG sinyalleri kayıt kağıdına sığmıyorsa; EKG dalga formlarının genlikleri 1/8 oranında cihaz tarafından kayıt kağıdına sığacak şekilde otomatik olarak küçültülmelidir.

- Klinik uygulamalarda kullanıcıya pratiklik ve hız kazandırabilmesi için teklif edilecek EKG cihazı holter ve efor cihazları ile aynı veri tabanına bağlanabilecek bir opsiyonel yazılım seçeneği de sunmalıdır. Bu sayede kullanıcı tek bir yazılımla hastaya ait tüm kardiyak bilgileri inceleyebilmelidir.

- Cihaza manyetik kart ve barkod okuyucu opsiyonel olarak eklenebilmelidir.

- Cihazın ana gövdesi üzerinde alfanümerik Q tipi klavye bulunmalıdır. Bu sayede tüm harf ve sayı karakterlerinin ayrı ayrı tuşlarda yer alması sağlanmış olmalı ve kullanıcı tarafından pratik veri girişi yapılabilmelidir.  Dokunmatik ekran üzerindeki klavyeler kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilecek cihazın ana gövdesinde, kullanım kolaylığı açısından aşağıdaki tuşlar ayrı ayrı bulunmalıdır.

  - Kimlik bilgileri girişi tuşu

  - Başlat/durdur tuşu

  - Otomatik mod ile manuel mod arasında geçiş tuşu

  - Filtreleri devreya alma/devreden çıkarma tuşu

  - 1mV kalibrasyon/kopyalama tuşu

  - Olay işareti kaydetme tuşu

  - Ritim Kayıt Tuşu

  - Yardım menüsü tuşu

- QRS senkron işareti bulunmalıdır. Farklı ortam koşullarında rahatlıkla algılanabilmesi için ses şiddeti kullanıcı tarafından en az dört kademede ayarlanabilen QRS senkron sesi vermelidir.

- Cihazla yapılan en son çekimin cihazın hafızasına kaydedildiğinden emin olabilmek ve son çekimin kopyalarını yazdırabilmek için cihazın klavyesinde kopyalama tuşunun aktif hale geldiğini gösteren bir işaret (LED ışık) bulunmalıdır.

- Kullanıcı tarafından EKG dalga formlarıyla birlikte ölçüm değerlerinin mi yoksa analiz sonuçlarının mı yazdırılacağı seçilebilmelidir.

- En kısa sürede kayıt alınabilmesi için Autostart özelliği bulunmalıdır. Bu sayede cihaz kapalı iken hasta bağlantısı tamamlandıktan sonra başka hiçbir komuta gerek duymadan sadece açılış (güç) düğmesine basarak cihaz EKG’yi otomatik olarak kaydedebilmelidir.

- Cihaz batarya kullanımında tasarruf sağlayabilmek için uzuv elektrotları hastadan söküldükten 3 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihazda standart olarak ECAPS12 özelliği bulunmalıdır.

- EKG cihazda akut kardiyak iskemi olasılığını bildirme özelliği veya Brugada tespit özelliği bulunmalıdır.

- Cihazlara harici yazıcı tanımlanabilmelidir.

- Cihazla birlikte çekim yapabilmek için gerekli olan tüm orijinal aksesuarlar verilecektir:

- Ekg çekimi için 1 adet  10 uçlu hasta kablosu , 6 adet puar, 4 adet kol bacak mandalı

- EKG leadlerinde oluşabilecek arıza ve problemleri tespit edebilmek için EKG simülatörü veya bu      fonksiyonu yerine getirecek aparat

- Her cihaz ile birlikte 1 (bir) adet kayıt kağıdı