VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANT KİTİ

DÜŞÜK – ORTA VE YÜKSEK BASINÇ

- Konturlu valf sistemi birbirine yapışma ve deformasyon olasılığını düşürmek için birbirinden farklı polipropilen ve silikon elastomer materyallerden yapılmış olmalıdır.Lateks içermemelidir.

- Konturlu valf  MRI ve CT uyumlu olmalı ve kesinlikle metal aksam içermemelidir.

- Gerçek konturlu tasarım daha düşük valf profili sağlamalıdır.

- Valve burr hole dizayn olmamalıdır.

- İç akış yolu tıkanma riskini azaltacak şekilde basite indirgenmiş olmalıdır.

- Radyopak belirleyici noktalar valf basıncını, akış yönünü valfden katetere geçişi belirleyicilik sağlamalıdır.

- Şant rezervuarı valfın uzerinde olmalı , ayrı olmamalıdır.

- Polipropilen iğne koruyucu valfin iğne tarafından delinme riskini en aza indirmelidir.

- Valfin giriş ve çıkış konnektörlerinde kateter bağlantısı belirleyici radyopak yüzük bulunmalıdır.

- Valfin tabanı dikilmede silikon yüzeyi yırtılmadan koruyan PTFE ağ ile kaplı olmalıdır.

- Valfin erişkin boyu için gövde boyu 32 mm, eni 18mm, rezervuar boyu 14mm, valf yüksekliği 7.5 mm olmalıdır.

- Valfin çocuk boyutu için gövde boyu 25 mm, eni 12mm, rezervuar boyu 10mm, valf yüksekliği 5.5 mm olmalıdır.

- Kateter konnektörlerinde kateter bağlantısı yapılacak bölgelerde bağlantının sağlamlığını sağlayacak oluk bulunmalıdır.

- Konturlu valf’de düşük basınçta 30-45 ml/saat, orta basınçta 85-105 ml/saat, yüksek basınçta 145-170 ml/saat, mmH2O basınç kontrolü olmalıdır.

- Ventriküler kateter 23 cm uzunluğunda, iç çapı 1.3 mm dış çapı 2.5 mm olmalıdır.

- Mesafe tayinini sağlamak amacıyla ventriküler kateterin uç kısmından itibaren 5’er cm aralıklı 3 adet radyopak işaret olmalıdır.

- Ventriküler kateter silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır.

- Ventriküler kateter üzerindeki delikler uç kısmından itibaren 1.6 cm mesafe içerisinde 8 adet ve 4 sıralı olmalıdır.

- Ventriküler kateterin kırılmadan bükülmesini sağlayan sağ açılı klipsi olmalıdır.

- Ventriküler kateterlerin paslanmaz çelikten klavuz teli olmalıdır.

- Kardiyak/Peritoneal kateter 90 cm uzunlukta, iç çapı 1.3 mm dış çapı 2.5 mm olmalıdır.

- Kardiyak/Peritoneal kateter silikondan yapılmış ve radyopak olmalıdır.

- Mesafe tayinini sağlamak amacıyla kardiyak/peritoneal kateterin uç kısmından itibaren 10’ar cm aralıklı 3 adet radyopak işaret olmalıdır.

- Ventriküler kateterden gelen BOS’un kardiyak/peritoneal kateter tarafından boşaltılmasını kateterin uç kısmı çevresinde bulunan dört adet slit sağlamalıdır.bu slitlerin kenarlarının birbirine yapışarak tıkanmaması için, slitler grafit ile kaplanmış olmalıdır.

- Ventriküler kateter, kardiyak / peritoneal kateter ve contoured valf aynı steril pakette ve birbirinden ayrı ve birleştirilmemiş olmalıdır. 3 parcadan olusmalıdır.

- Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.