KOMBİNE SPİNAL-EPİDURAL SET ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Spinal kanül, pencil point uçlu (27 G çapında), en az 138.5 mm uzunluğunda olmalıdır.

2. Epidural kanül içerisinden geçirilirken, metal sürtünmesine engel olmak için, 2-3 cm’lik uç kısmı dışında spinal iğnenin üzeri tamamen kaplı olmalıdır.

3. Epidural kanül, atraumatik tuohy bileyli olmalıdır.

4. Epidural kanül, spinal kanülün direkt olarak geçebileceği ikinci bir deliğe sahip olmalıdır.

5. Epidural kanül, 1.30 mm (18 G) çapında, en az 88 mm uzunluğunda olmalıdır.

6. Epidural kateter, poliamid, radyoopak olmalıdır.

7. Epidural kateterin, 5 mm uzunluğunda fleksibl soft ucu farklı renk ve materyalden imal edilmiş olmalıdır.

8. Epidural kateter, 100 cm uzunluğunda, (20 G) çapında, uzunluk işaretli ve yandan 3 delikli olmalıdır.

9. Epidural kateter, kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parçalı olmalıdır.

10. Ponksiyon sonrası, spinal kanül ile tuohy kanülün kolay ve emin fiksasyonu için ve spinal kanülün enjeksiyon esnasında doğru pozisyon emniyeti için kilit sistem olmalıdır.

11. Kateter konnektörü, latekssiz, ergonomik, kolay kullanım ve güvenli konneksiyonlu olmalıdır.Katater ve filtrenin ayrılmasına izin vermeyecek özellikte olmalıdır.Katater konnktörüve filtre sızdırmaya yol açmamalı,kırılma ve çatlamalar olmamalıdır.

12. Kateter konektörü şeffaf olmalı olası kan geri akışı kolaylıkla tespit edilebilmelidir.

13. Filtreyi veya katateri hastaya tespit etmek için yapışkanlı aparat olmalıdır.

14. 0.2 mm’lik epidural yassı filtre, 7 bar basınca dayanıklı ve toplam hacmi mai kaybına engel olmak için minimum olmalıdır.

15. Latekssiz LOR enjektör (8-10 ml) olmalıdır.

16. Orjinal ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.Bu bilgiler etiket üzerinde yer almamalıdır.

17. Uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.