DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLİ  BEŞ BÜYÜTMELİ  BİYOMİKROSKOP

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyomikroskop s binoküler tipte 5 büyütmeli olmalıdır.

- Biyomikroskobun 12.5x oküleri  bulunmalıdır.

- Biyomikroskop  5x,10x,16x,25x ve 50x veya 6x,10x,16x,25x ve 40x   büyütmelere sahip olmalıdır.

- Biyomikroskobun slit genişliği 0-10mm veya 1-12 mm arasında değişebilmelidir.

- Diyafram açıklığı 0.2mm ile 10 mm arasında çapı  olmalıdır.

- Biyomikroskobun pupil mesafesi 12.5x okülerde 55-80 mm arasında olmalıdır.

- Biyomikroskobun slit uzunluğu 0-14 mm arasında olmalıdır.

- Biyomikroskop üzerindeki okülerin +8D ile -8D arasında ayar imkanı olmalıdır.

- Biyomikroskobun slit  açısı 0-180 derece arasında salınımlı olmalıdır.

- Biyomikroskobun slit açısı 5,10, 15, 20 derecelerde tilt yapabilmelidir.

- Biyomikroskop çalışma mesafesi 100.5 mm olmalıdır.

- Biyomikroskobun hareketi üç doğrultuda (xyz) hareket edebilen bir joystick ile kontrol edilmelidir.

- Biyomikroskop alt tabanı daha iyi çalışabilmesi için özel üretilmiş  kendi bazası ile birlikte verilmelidir.

- Biyomikroskop ile birlikte aynı marka dijital görüntüleme sistemi verilmelidir. Dijital görüntüleme sistemi çözünürlüğü  en az 5-megapixel  olmalı,  video çözünürlüğü HD 1296×972 pixel olmalıdır. Sistem ile birlikte görüntüleme sistemi ile uyumlu All IN ONE PC bilgisayar sistemi  verilmelidir.

- Biyomikroskop görüntüleme sisteminde hasta adı,soyadı,doğum tarihi,ve benzeri işlemler kayıt altına alabilmeli fotoğraf ,video çekimleri yapabilmeli bunları sakalayabilmelidir.

- Cihaz aşağıdaki a ve b maddelerinden en az bir tanesini karşılamalıdır.

a) Biyomikroskop LED aydınlatmalı olmalı,LED background aydınlatma takılabilmeli,180  derece binoküler açılandırma aparatı takılabilmeli,opsiyonel olarak IR ve % 10 ND filter takılabilmeli,gövde üzerinde ışığı maximum seviyeye anlık getiren booster işlevine sahip olmalıdır.

b) Biyomikroskop  12,5x oküler ile  5X,10X,16X,25X, ve 50X arasında ayarlanabilen büyütme oranına sahip olmalıdır. Slit uzunluğu 0.2, 1 , 2, ,5 ,10 ,16 mm olmak üzere 6 kademede veya 1-12 mm arasında sürekli olarak ayarlanabilmelidir.

- Aydınlatma en az 12V/30W' lık  halojen lamba veya LED aydınlatma vasıtası ile yapılmalı veya ışık gücü 600.000 lüx olmalıdır.

- Aydınlatma sisteminde red-free, kobalt mavi, nötral yoğunluk veya % 10 gri ve ısı emme filtreleri bulunmalıdır. Bu özellik halojen aydınlatma sağalayan biyomikroskoplar için geçerli olup LED özellikli biyomikroskoplarda Fully transparent, ND (12.5% reduction), green, blue flitrelere sahip olmalıdır.

- Biyomikroskop opsiyonel olarak 15 derece açılandırılabilen oküler adaptörü takılabilmelidir.

- Biyomikroskop Fiksasyon ışığı yeşil LED olmalıdır.

- Biyomikroskop ile birlikte cihaz ile uyumlu özel üretilmiş motorize sehpası ile birlikte verilmelidir.