BATARYALI CERRAHİ DELİCİ ve KESİCİ  MOTOR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilecek olan cerrahi motor sistemi çalışma prensibi açısından delici ve kesici olarak farklı tork değerlerine sahip iki ayrı motor elceğini içermeli ve aseptik batarya sistemi ile çalışmalıdır.

Performans etkinliği açısından delme, oyma, tel-pin sürme ve büyük-küçük kemik kesme işlemlerini tek motor elceği üzerinden yapan modellerdeki motorlar değerlendirmeye alınmayacaktır.Teklif edilen motor  sisteminin demosu istenecektir.

1. MODÜLER DELİCİ MOTOR ELCEĞİ

1) Elcek tabanca şeklinde, en az 3,2mm çapta tam kanüle olmalı ve bataryalı olmalıdır.Ağırlığı 1110gr dan fazla olmamalıdır.

2) Elceğin dış kısmı kısmı hafifletilmiş aliminyumdan ve ya PEEK oluşumdan  ,uygulama parçaları ise paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır ve tutuşu ergonomik olmalıdır.

3) Elceğin drill modunda forward ve ya reverse  kullanımında ya osciating  kullanımında hızı 1100-1330rpm olmalıdır.

4) Elceğin  screw modunda  forward yada reverse kullanımında ya da TAP kullanımında hızı 100-150rpm aralığında olmalıdır

5) Elceğin reamer modunda forward yada reverse kullanımında yada oscialating kullanımında hızı 250-330rpm’e kadar aralığında olmalıdır.

2. KESİCİ MOTOR ELCEĞİ

1) Kesici motor elceği tüm ortopedi ameliyatları için özel tasarlanmış tabanca tipinde ve dış gövdesi peek  veya aliminyum dan olmalıdır. çizilmelere karşı dayanıklı olmalı, içersindeki aksamlar ve ataçmanlar ise paslanmaz çelik  veya aluminyumdan yapıya sahip olmalıdır.

2) Motor elceğindeki kesici başlık bıçak salınım açısı 4.5 derece (± 1) olmalı, cerrahı rahatsız etmeyecek minimum vibrasyona sahip yapıda, dengeli ve kolaylıkla kontrol edilebilir olmalıdır.

3) Motor elceğinin kesici başlığı istenen pozisyona göre 45 derece açı ile 8 farklı şekilde çevrilebilmedir.

4) Motor elceğinin hızı tetik üzerinden progresiv olarak ayarlanabilmeli, bu sayede düşük ve yüksek hızda çalışabilmelidir. Ayrıca tetik hizasında bir kilit mandalına sahip olmalı, bu mandal sayesinde motor istenildiği zaman emniyet moduna alınabilmelidir.

5) Motor elceğinin hızı en az 13000cpm olmalı, tüm kesme işlemlerini kolaylıkla yapabilmelidir.

6) Motor elceği ergonomik, dengeli ve hafif bir yapıya sahip olmalı, bataryasız ağırlığı en fazla 995 gr

olmalıdır.

g) Kesici motor bıçakları kesici motor elceğine kolayca takılıp çıkartılabilen emniyetli bir kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.

Motor  sistemi   bataryalı  yapıda  olmalıdır.

3. DELİCİ (Hudson)ATAÇMAN

1)En az 3.2mm kanüle olmalı ve 0mm den en 6.35mm kadar drill ucu takılabilmelidir.

2)Elcek üzerinde 330 rpm hızı 3-5Nm aralığında tork ile çalışabilmelidir.

3)Ataçman ağırlığı 200-250gr arasında olmalı ve ataçman paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

4. OYUCU (JACOBS) ATAÇMAN

1) En az 3.2mm çapta knaüle ve 0mmden 7.4mme kadar drill ucu takılabilmelidir.

2) Elcek üzerinde 1330pm hız aralığında ve 20-22Nm ya da 12.5-16Nm aralığında tork ile çalışabilmelidir.

3) Ataçman ağırlığı 200-250gr arasında omlalı ve ataçman paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

5. TEL VE PİN SÜRÜCÜ ATAÇMAN

1 Bir adet en az 0 mm’den en çok 3,2mm aralığına kadar tel ve pimlerin kullanımına uygun sürücü teslim edilmelidir

2 Ataçmanın üzerinde ayar te tetik mekanizması bulunmalıdır.Ayar mekanizması ile kullanılıcak tel ve ya pimin  çapına göre 3 kademede ayarlama yapılabilmeli ve tutturma sağlanabilmelidir.

3 Tektik mekanizmasına basıldığında tel ve ya pim sıkışma ile sabitlenbilmeli ve sürülebilmelidir, tetik  serbest  bırakıldığında ise modüler elcek geriye çekilebilmelidir.

4 Tel sürücü ataçmanı güce maruz kalan kısımlar paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalı ve 1100-1330rpm hız aralığında ve 3,2-5Nm tork gücü aralğında kullanılabilmelidir.

5 Ataçmanın ağırlığı 350gr dan fazla olmalıdır.

6. MİNİ  KESİCİ ATAÇMAN

1) Motor elceğine kolaylıkla takılıp çıkartılabilmelidir veya kendine ait bir elceği olmalıdır.

2) Tüm ortopedi ameliyatlarında mini kesme işlemi için kullanılabilmelidir.

3) Ataçman ile birlikte 5 adet mini kesici bıçak verilmelidir.

4) Bütün  sistem  ile uyumlu  olmalıdır

5) Rpm  hızı 21.300 olmalıdır.

7. BATARYA ŞARJ CİHAZI

1. Batarya şarj cihazı 220V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

2. Sistem ile birlikte verilecek olan batarya şarj cihazı 4 adet Lithium-Ion

bataryayı aynı anda şarj edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

3. Batarya 10,8V kapasiteye sahip Lithium-Ion özellikte olmalidir.

4. Teklif edilen batarya şarj cihazının ağırlığı 2.65kg geçmemelidir.

5. Bataryalar maksimum 1 saatte sarj olmalıdır.

Ekran üzerinden bataryanin sarj olup olmadigi , ne kadar sarj oldugu,

batarya arizasi gibi tüm gerekli bilgileri gösterebilmelidir

6. Her batarya yuvasi icin ayrı ayrı takip ,gozlem ve kontrol amaçlı lcd

ekrani bulunmalidir.

7. Batarya ile ilgili kullanım ve ariza bildirimlerini okuyabilecek

teknolojiyine sahip olmalıdır. Herhangi bir arıza durumunda cihaz uyarı

vermelidir.Batarya şarj durumu ekrandan takip edilebilmelidir.

8.batarya sarj soketleri modüler  olmalıdır.aynı marka farkı model batarya şarj etmeye uyumlu  olmalıdır.

8. ASEPTİK BATARYA

1) Bataryalar diğer pil çeşitlerine göre uzun ömürlü olması açısından hafıza etkisi olmayan Nikel Metal Hidrit  veya Lityum İyon yapıya sahip olmalıdır.

2) Batarya voltajı en az 9.6V, batarya kapasitesi en az 2,4Ah(±0,45) olmalıdır.

3) Bataryalar şarj durumuna bakılmaksızın her durumda şarj edilebilmelidir.

4) Bataryalar elektronik chip sistemine sahip olmalı bu sayede doluluk oranları veya pillerin doluma başlaması ve tam dolumu ve arıza durumları şarj cihazı üzerinden kontrol edilebilmelidir.

5) Bataryalar aseptik batarya olmalı ve transfer ataçmanı ile birlikte verilmelidir.

6) Batarya  ağırlığı   240 gr  olmaldır.

9. BATARYA KUTUSU

1.Batarya kutusu  steril edilebilir  olmalıdır.

2 Batarya kutusu  ağırlığı 240 gr olmalıdır

10. STERİLİZASYON KONTEYNIRI

1) Sistem ile birlikte 1 adet sterlizasyon konteynırı verilmelidir.

2) Konteynır kapaklı ve tümüyle paslanmaz çelik olmalıdır.

3) Konteynır motor elceği ve ataçmanlarının koyulabildiği yuvalara sahip olmalıdır.

SİSTEMDEKİ TÜM PARÇALAR EN AZ 24 ( YİRMİDÖRT ) AY GARANTİ KAPSAMINDA OLMALI VE 10 ( ON ) YIL BOYUNCA ÜCRETİ KARŞILIĞINDA YEDEK PARÇA TEMİNİ VE TAMİRİ YAPILMALIDIR.