ALTIN UÇLU NON-STICK BAYONET BİPOLAR FORSEPS 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kliniğimize teslim edilecek bipolar forsepslerin teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1) Teklif edilecek bipolar forseps bayonet tipinde ve reusable olmalıdır. Otoklav, Hidrojen Peroksit veya Etilen Oksit ile steril edilebilmedir.
2) Teklif edilecek bipolar forseps altın uçlara sahip olmalı, üretimini ve kullanılan malzemeyi her bir tür için belgelendirmelidir. Altın uçlu bipolar forsepsler, özel altın kaplama olmalıdır, altın suyuna batırılmış olmamalıdır. Teklif edilen bipolarların uç kısımlarının altın kaplama olduğunu belgeler nitelikte üreticinin noter tastikli beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır. Aksi takdirde firmanın teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
3) Üretici firma tarafından imzalanmış, yeminli tercümeli ve noter tasdikli Menşei Beyanı teslim edilecektir.
4) Uç tipleri non-stick (yapışmaz) özellikte olmalıdır.
5) Teklif edilecek forsepsler PİN (US) tipi iğne girişli olmalıdır.
6) Teklif edilecek non-stick (yapışmayan) özellikte bipolar forsepsler, hastanemiz  Plastik cerrahisi kliniğinde kullanımına uygun olmalıdır. Operasyon esnasında bipolar forseps diseksiyon amaçlı da kullanılacağı için tansiyonu özel olarak ayarlanmış olmalıdır. Çok sert ya da çok yumuşak şekilde diseksiyon yapan forsepsler kabul edilmeyecektir. 
7) Bipolar forsepsin gövde kısmında çaprazlaşmayı önlemek üzere bir stoper bulunmalıdır. Stoper güç uygulanan kısımda bulunmalı, bayonet kısımda bulunmamalıdır.
8) Teklif edilecek bipolar forcepslerde yüksek kaliteli ve kesinlikle yapışmaz olması şartı aranacaktır. Kullanım esnasında oluşan ısıdan dolayı çabuk soğuma özelliğinde olan bipolar forsepsler teklif edilmelidir.
9) Teklif edilen bipolar forsepsler yakmaya (coagulasyon) yarayan uç kısmına kadar izoleli ve izolesiz tipte modelleri olmalıdır. Zamanla kavlayan ve özelliğini yitiren plastik, boya gibi kaplamalarla kaplanmış olmamalıdır. Kesinlikle dış kısmı doku ve damarlara zarar vermemelidir ve anti alerjik yapıda olmalıdır. 
10) Sadece uç kısmının iç yakma yüzeyi yakma işlemini gerçekleştirmelidir. Yakma işlemi esnasında dokunun yanıp kömürleşmesini (nekroz) olmasını engelleyici aşırı ısınmaya karşı güvenli olmalıdır. Özellikle cerrahi operasyonlarda çok düşük koter ayarlarında dahi hassas iletken yapısı sayesinde yakma işlemini gerçekleştirmeli hassas doku, normal ve kılcal damarlarda kanamalara sebep olmamalıdır. Teslim edilecek bipolar forseps numuneleri en düşük enerji değerlerinde denenmeye başlanarak karşılaştırılacaktır.
11) İstekli firmalar, aşağıda genel özellikleri verilen tipte bipolar forsepsleri portföyünde bulundurmalıdır. 
12) Teklif edilecek bipolar forsepslerin genel özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: 
1. Yaşargil tipi  altın uçlu bayonet bipolar forseps:
a. Bipolar forseps bayonet tipte üretilmiş olmalıdır.
b. Forsepsin gövde kısmı, operasyon sırasında kaymaları engellemek için delikli bir yapıda olmalıdır. 
c. Forseps diseksiyon için uygun yapıda olmalıdır.
d. 0.4mm, 0.7mm, 1.0mm uç seçenekleri bulunmalıdır.
e. Toplam uzunluğu 19 – 22cm, çalışma uzunluğu 7 - 10 cm aralığında olmalıdır.
f. Bipolar forsepsin kaplaması son derece dayanıklı olmalı, soyulma – yırtılma gibi problemlerle karşılaşılmamalıdır.
13) İhaleye iştirak edecek firmalar ihale saatine kadar 1 adet yaşargil tipi bipolar forseps, 1 adet bipolar forseps kablosu ve bipolar forseps orijinal kataloglarını numune olarak teslim edeceklerdir. İhale saatine kadar numunelerini teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Bipolar forsepsler elle, gözle, gerekirse otoklava atılarak ve ameliyatta kullanılarak denenecektir.

14) 4 adet bipolar forseps ile birlikte 4 adet bipolar forseps kablosu ücretsiz verilecektir. 

Ücretsiz verilecek bipolar Forseps kablosu özellikleri: 

a. Teklif edilecek bipolar forseps kabloları 3.6 m (+- 10cm) uzunluğunda olmalıdır.
b. Dış kaplaması silikon ve kauçuk birleşiminden oluşan materyalden imal edilmiş olmalıdır. 
c. Kablo son derece esnek olmalı, büküldüğünde kırılmaması için özel bir korumaya sahip olmalıdır. 
d. Teklif edilecek kablolar ameliyathanemizde bulunan elektrokoter ile uyumlu olmalıdır.
e.  Kablo iç demetleri bakır ve gümüş alaşımından oluşmalı, son derece iletken bir özellikte olmalı, hassas ayarlarda dahi iyi sonuç alınabilmelidir. 
f. Kablolar tekrar kullanılabilir özellikte olmalı 134˚derece buhar otoklav yöntemiyle sterilizasyona uygun yapıda olmalıdır. 
g. Cihaza takılan kısımları takıp-sökme esnasında bir zarar görmemesi açısından son derece sağlam olmalıdır. Sabit sokete sahip olmamalı, kutuplar arası mesafe ayarlanabilmeli, istenilen cihazla kullanılabilmelidir. 
h. Forsepse takılan ucu, forsepse sıkı sıkıya oturmalı, kolayca çıkmamalıdır. Uç kısmı açılı olmalı, bu sayede forseps tutulurken kablo tutuşa engel olmamalıdır. 

Kablolar test edilecek, uygun olmayan kabloların verildiği teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 


15)  İhtiyaç listesindeki ürünler Kirwan markasının kataloğundan seçilmiş olup, istekli firmalar kendi kataloglarında bulunan, aynı boyutta forsepleri teklif edeceklerdir. 

16) İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri ürünlerin orjinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen ürünler orjinal kataloğunda ve üreticinin WEB sitesinde tüm istenilen özellikleriyle gösterilecektir. Katalogda ve WEB sitesinde teklif edilen ürünleri gösteremeyen firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir. 
17) Teklif veren firmalar bu hususu özellikle dikkate almalı garanti belgesini beraberinde vermelidir.
18) T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008  tarih  ve 15167 sayılı  genelge hükümlerince , isteklilerden AT belgeleri ( CE/EC  sertifikaları , Uygunluk  Beyanı ) istenmeyecektir . Bu nedenle teklif edilen ürünlerin ÜTS kaydı olmalıdır. 
19) İstekli firmalar ihale uhdelerinde kalması durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008  tarih  ve 15167  sayılı  genelge hükümlerince teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az iki personele bir gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim vereceğini taahhüt etmelidir.
İHTİYAÇ LİSTESİ


	SN
	KOD
	AÇIKLAMA
	ADET

	1
	21-1416AU
	7 3/4" (19.7cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS, INS., 1.0mm 
	1

	2
	21-1417AU
	7 3/4" (19.7cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS, INS., 1.3mm 
	1

	3
	21-1424AU
	9 1/4" (23.5cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS, INS., 1.0mm 
	1

	4
	21-1425AU
	9 1/4" (23.5cm) 3-HOLE YASARGIL-STYLE BAYONET NON-STICK BIPOLAR FORCEPS, INS., 1.3mm 
	1



