##### POSTERİOR CERVİCAL SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Sistemde bulunan tüm malzemeler titanyum olmalıdır.

- Sistemin MR kullanımına izin verdiğini gösteren belge sunulmalıdır.

- Verilecek malzemenin tüm parçaları uyumlu olmalıdır.

- Vidalar 3,5 mm ve 4,0 mm çapında olmalıdır.

- Vidaların uzunluğu 8 mm-28 mm aralığında olmalı ve her 2 mm’de bir artmalıdır.

- Set içerisinde redüksiyon vidaları olmalıdır.

- Set içerisinde C1 ve C2 fiksasyonu için 3,5 ve 4,0 mm çapında 18 mm’den 40 mm’e kadar 2 mm aralıklarla artan cortex shaft vidaları olmalıdır.

- Vidalar + ve –50 derece açı vermelidir.

- Vidalar Semi-Self tapping olmalıdır.

- Vidaların vida başı çapı 9 mm ve yüksekliği 10 mm olmalıdır.

- Set içerisinde lamina kancalar olmalıdır.

- Set içerisinde lateralde kalan vida ve rod bağlantısını sağlamak için lateral konnektörler olmalıdır.

- Set içerisinde servikal ve torakal bölgelerin bağlantısı için 3,0 mm-5,5 mm ve 3,0 mm-6,0 mm çaplarında domino konnektörler bulunmalıdır.

- Occipital vida çapı 4,0 mm ve 4,5 mm olmalı boyları 4 mm’den 14 mm’ye kadar 2 mm aralıklarla artmalıdır.

- Occipital plaklar small, medium ve large olmak üzere üç boy olmalıdır.

- Occipital plakların rod bağlantı yerleri multiaxial olmalı, bu sayede rod plak bağlantısında kolaylık sağlamalıdır.

- Cross Connector’ler small, medium ve large olmak üzere üç boy olmalıdır.

- Sistemin içinde eğilebilir deneme rodu bulunmalıdır.

- Occipital Rod: Çapı 3.0 mm olmalı oynak bölgeye gelen kısmı 4 mm’yle kuvvetlendirilmiş olmalıdır. Pre-bend kısım 3 mm-4 mm-3 mm çapında, boyu 240 mm olmalıdır.

- Occipital rod 45° açılı olmalıdır.

- Standart rod, 3.0 mm çapında ve 60, 80, 100, 150, 200 ve 240 mm olmak üzere çeşitli boylarda olmalıdır.

- Set içerisinde cervico-thoracic bölgede kullanmak için hibrit rod olmalı, rodun çapı ve ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır;

a) 150 mm’si 3 mm çapında 250 mm’si 5,5 mm

b) 150 mm’si 3 mm çapında 250 mm’si 6,0 mm

- Set screwler, multi-axial vidalar ve occipital plaklar için tek boyutta olmalıdır.

- Her bir malzemenin üzerinde üretici firma logosu lot numarası olmalıdır.

- Oda sıcaklığında depolanabilmeli, uygun konteyner içinde saklanabilir olmalı ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Sistem implantlarının istendiğinde Bio Mekanik testleri ve Bio uyumluluk çalışmaları sunulabilmelidir.

- Tüm implantlar CE, belgesine sahip olmalıdır.