CERVİCAL EXPANDABLE BIÇAKLI  PEEK CAGE

- Ürün FDA veya CE belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

- Ürün  vücuda  uyumlu termoplastik bir yapıda olan,artifact yaratmayan MR uyumlu, PEEK materyalden yapılmış olmalıdır.

- Cage   disk   mesafesi ne  yerleştirildikten   sonra   endplate   tutumu’nun    arttırmak   için genişleyebilmeli ve distraksiyon ile daralmış foramenlerde rahatlama sağlamalıdır.

- Ürün aynı zaman da geri çıkma veya ileri kaçma riskine karşı içeriden açılan bir çift bıçakla alt ve üst endplatelere sabitlenmelidir.

- Uygulamadan   sonra   pozisyon  tayin edebilmek  için cage  içerisinde ön ve arka tarafta radyo opak madde bulundurulmalıdır.

- Set içerisinde Ürünün 13mmve 14mm çapında 4mm’den 8mm kadar birer mm artan boy seçenekleri olmalıdır.

- Set içerisinde kullanılacak olan cage in belirlenmesi için her boyda deneme aparatı olmalıdır.

- Kemik  dokusu  için  yeterli  boş  alan  sahip  olmalı  ve  maximum  fizyon  sağlamalı’dır.

- Cage  mesafeye  yerleştirildikten  sonra  graft uygulaması yapılabilmelidir.Cagenin vidası kanüllü olmalı ve greft açıldıktan sonra dahi uygulanabilmelidir.

- Sistem tek el aleti ile mesafeye yerleştirebilmelidir.

- Malzemelerin bio mekanik test raporları olmalıdır.raporların da ürünün bıçaklı olarak test edildiği belirtilmelidir.

- Ürün T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz  Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

- Medula sisteminde %100 ödeme kapsamında görünmelidir.

- Ürünün   izlenebilirliği için   malzemelerin  üzerinde   orijinal markası ,firma kodları,üretim seri parti kodları (LOT No) yazılı olmalıdır.

- Teklif veren firmalar ameliyatlar için her  saat set bulunduracaklarını ve istem olması halinde aynı gün  setleri hazır halde yetkililere teslim edeceklerini taahhüt  etmelidirler.

Sut Kodu:102.701