VAKUMLU ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz iki sıcaklık göstergeli PID dijital kontrollü olmalıdır.
1. Cihaz 52 lt kapasiteye sahip olmalıdır. 
1. Cihaz dört taraftan ısıtmalı olmalıdır.
1. Cihazın sıcaklık aralığı ortam +10 °C- 250°C olmalıdır.
1. Sıcaklık doğruluğu ± 1°C ,hassasiyeti ±  0.1 °C olmalıdır.
1. Cihazın kullanılabilir vakum değeri 133Pa’dan düşük olmalıdır. 
1. Cihazın ısıtma gücü 1.4kW olmalıdır.
1. Cihaz aliminyum silikat fiber ile izole edilmiş olmalıdır. 
1. Cihaz kurşun geçirmez cam ile akrilik dış korumaya sahip olmalıdır.
1. Cihazın hortum bağlantısı 10mm olmalıdır.
1. Cihazın sıcaklık ayar mekanizması dokunmatik olmalıdır.
1. Cihazın ekran fonksiyonları, ölçüm sıcaklığı: dört dijital çubukla üst sırada; ayar sıcaklığı alt sırada olmalıdır.
1. Cihazın sıcaklık sabitlemesi, zamanlama fonksiyonu, otomatik durma özelliği olmalıdır.
1. Cihazın sıcaklık sensoru pt100 olmalıdır.
1. Cihaz sensor sapması düzeltmesine, sıcaklık aşımında otomatik ayara, dahil parametre kilitlemeye, ani kapanmalarda hafızaya kaydetme özelliğine sahip olmalıdır.
1. Cihaz sıcaklık aşımında sesli ve ışıklı alarm vermelidir.
1. Cihazın iç boyutları 415 x 370 x 340 mm (g x d x y) , dış boyutları 560 x 540 x 680 mm (g x d x y) olmalıdır.
1. Cihazın standart  2 adet rafı bulunmalı, her raf en az 15 kg yük kaldırabilmeli ve raf alanı 140mm olmalıdır.
1. Cihazın üzerinde ISO 9001 ibaresi bulunmalıdır.
1. Cihaz AC 220 V ,50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
1. Teklif veren firma İstekli Üretici veya Yetkili Satıcı olduğuna dair belgeleri ihale teklif zarfında sunacaktır. 
1. Cihaz kuruma çalışır durumda teslim edilmeli,gerekli eğitim kullanıcılara verilmelidir.
1. Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE 12426 ve TSE 13201’e uygun  TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Belgesi ve OHSAS18001:2007 belgesi bulunmalıdır ve bu belgeler ihale dosyasına eklenmelidir.
1. Teklif veren firma üretici firma değil ise sözleşme öncesinde üretici firmadan alınmış Türkiye deki Türkiye Temsilcilik belgesini noter ve konsolosluk tasdikli sunmalıdır.
1. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.


