VAKUMLU ETÜV TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz iki sıcaklık göstergeli PID dijital kontrollü olmalıdır.

- Cihaz 52 lt kapasiteye sahip olmalıdır.

- Cihaz dört taraftan ısıtmalı olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam +10 °C- 250°C olmalıdır.

- Sıcaklık doğruluğu ± 1°C ,hassasiyeti ±  0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın kullanılabilir vakum değeri 133Pa’dan düşük olmalıdır.

- Cihazın ısıtma gücü 1.4kW olmalıdır.

- Cihaz aliminyum silikat fiber ile izole edilmiş olmalıdır.

- Cihaz kurşun geçirmez cam ile akrilik dış korumaya sahip olmalıdır.

- Cihazın hortum bağlantısı 10mm olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayar mekanizması dokunmatik olmalıdır.

- Cihazın ekran fonksiyonları, ölçüm sıcaklığı: dört dijital çubukla üst sırada; ayar sıcaklığı alt sırada olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık sabitlemesi, zamanlama fonksiyonu, otomatik durma özelliği olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık sensoru pt100 olmalıdır.

- Cihaz sensor sapması düzeltmesine, sıcaklık aşımında otomatik ayara, dahil parametre kilitlemeye, ani kapanmalarda hafızaya kaydetme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz sıcaklık aşımında sesli ve ışıklı alarm vermelidir.

- Cihazın iç boyutları 415 x 370 x 340 mm (g x d x y) , dış boyutları 560 x 540 x 680 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazın standart  2 adet rafı bulunmalı, her raf en az 15 kg yük kaldırabilmeli ve raf alanı 140mm olmalıdır.

- Cihazın üzerinde ISO 9001 ibaresi bulunmalıdır.

- Cihaz AC 220 V ,50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Teklif veren firma İstekli Üretici veya Yetkili Satıcı olduğuna dair belgeleri ihale teklif zarfında sunacaktır.

- Cihaz kuruma çalışır durumda teslim edilmeli,gerekli eğitim kullanıcılara verilmelidir.

- Cihaza ait teklif sunan firmanın TSE 12426 ve TSE 13201’e uygun  TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Belgesi ve OHSAS18001:2007 belgesi bulunmalıdır ve bu belgeler ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firma değil ise sözleşme öncesinde üretici firmadan alınmış Türkiye deki Türkiye Temsilcilik belgesini noter ve konsolosluk tasdikli sunmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.